TEST UŻYTKOWY POMPY 1020					         Załącznik nr 4

- Podłącz zasilacz sieciowy do gniazda 220V, a wtyk lemo do gniazda znajdującego się z boku pompy.

- Włącz pompę włącznikiem sieciowym. Powinna się zaświecić zielona dioda SIEĆ i pompa przejdzie tryb autotestowania. Wyświetlając na wyświetlaczu odpowiednie komunikaty:

1 – pompa infuzyjna –J.S.–

2 – 1020 KWAPISZ

Pojawia się krótki sygnał dźwiękowy i zapalają się wszystkie diody sygnalizacyjne:

3 – TEST WEWNĘTRZNY

Następuje długi sygnał dźwiękowy i zapala się na około 2 sekundy:

4 – Pompa gotowa do pracy

5 – Wybierz: Q, V, t

3.  Wciśnij klawisz Q

Wciskaj różne klawisze numeryczne, aby sprawdzić czy są one sprawne (wprowadzone kolejno nastawy wydajności kasujemy klawiszem C). Jeśli wszystkie klawisze numeryczne są sprawne, ustawiamy wydajność na wartość 20 i zatwierdzamy przyciskiem ENTER. Pojawia się napis PODAJ OBJĘTOŚĆ BOLUSA, wprowadzamy wartość od 
0,1 ÷0,9 i zatwierdzamy przyciskiem ENTER. Czas karencji bolusa ustawiamy na 0 
i wciskamy ENTER a następnie START.

POMPA STARTUJE – świeci się dioda START miga dioda żółta BOLUS. Wciskamy klawisz BOLUS, pompa powinna podać zaprogramowaną objętość bolusa, po czym wrócić do normalnej pracy.

Wcisnąć klawisz 		,aby zobaczyć zaprogramowane wartości nastaw. Wcisnąć klawisz STOP, aby zatrzymać pompę ( i jednocześnie sprawdzić działanie klawisza STOP), po wciśnięciu klawisza START pompa wznawia pracę z poprzednimi nastawami.

- Po podłączeniu bolusa zewnętrznego do gniazda z boku pompy i po jego dwukrotnym wciśnięciu w odstępach 2-4 sekund, powinno również nastąpić wydozowanie dawki bolusa.

- Zatrzymać pompę klawiszem STOP włożyć pustą strzykawkę 20 ml BD popchnąć popychacz tłoka 1÷2 ml przed końcem strzykawki, zablokować dźwignię wysprzęglacza. Jeśli wysprzęglacz będzie źle zablokowany, to po wciśnięciu przycisku START pojawi się napis: STRZYKAWKA NIE JEST ZABLOKOWANA, jednocześnie słychać ciągły sygnał dźwiękowy. Jeżeli w czasie trwania tego alarmu ponownie prawidłowo zablokujemy dźwignię wysprzęglacza, to na wyświetlaczu pojawi się napis: Q[ml/h]=AA,A wybierz: STARTpo wciśnięciu klawisza START pompa rozpoczyna dozowanie. Po około 2-4 minutach pompa powinna się zatrzymać, na wyświetlaczu powinien wyświetlić się napis PUSTA STRZYKAWKA i jednocześnie powinien pojawić się przerywany sygnał akustyczny. Odciągnięcie popychacza spowoduje powrót pompy do początku programowania i wyłączenie sygnału akustycznego.

- Po przeprowadzeniu tych czynności pompa jest gotowa do pracy.