KWAPISZ, POMPY INFUZYJNE

Ul. Jana Kazimierza 35/37

01-248 Warszawa

PROCEDURA SERWISOWA

SPRAWDZANIA POMP INFUZYJNYCH

1020

KWAPISZ, POMPY INFUZYJNE

Ul. Jana Kazimierza 35/37

01-248 Warszawa

SPIS TREŚCI

- Cel procedury								3

- Zakres procedury								3

- Odpowiedzialność								3

- Przebieg procedury								3

4.1 	Ogólna procedura sprawdzania pomp				3

5. Dopuszczenie pomp do eksploatacji					5

6. Dokumenty związane							5

1. Cel procedury

Celem procedury jest ustalenie zasad oraz przebiegu czynności serwisowych dotyczących sprawdzenia poprawności działania pomp infuzyjnych w celu dopuszczenia do użytkowania.

2. Zakres procedury

Procedura dotyczy pomp infuzyjnych 1020, które są eksploatowane w szpitalach i zostały wprowadzone do użytkowania przed 05.2004 r. Określa wymagania i wytyczne dla służb technicznych i serwisowych, które będą przeprowadzać czynności serwisowe na ww. pompach oraz dopuszczać je do eksploatacji na podstawie kryteriów, wymienionych w dalszej części procedury.

3. Odpowiedzialność

Za prawidłowy przebieg i realizacje procedury odpowiadają kierownicy odpowiednich komórek służb technicznych i serwisowych w szpitalach. Za dopuszczenie pomp do eksploatacji odpowiadają osoby do tego upoważnione w szpitalach lub innych zakładach służby zdrowia na podstawie przedstawionego raportu z przeprowadzenia oceny wg. wymagań niniejszej procedury.

4. Przebieg procedury

Przebieg procedury opisuje tryb postępowania podczas sprawdzania poprzez oględziny 
i sprawdzenie funkcjonalne poprawności działania pomp przed dopuszczeniem ich do eksploatacji.

4.1 Ogólna procedura sprawdzenia pompy

Ogólna procedura sprawdzania pomp infuzyjnych przedstawia tryb postępowania „krok po kroku” podczas sprawdzania serwisowego pomp. Wszystkie poniższe elementy procedury powinny zostać odnotowane wraz z uwagami oraz ocenami na liście sprawdzeń tzw. „Arkusz sprawdzający”, która jest załącznikiem nr 1 do niniejszej procedury. Po wypełnieniu „Arkusza sprawdzającego” należy na jego podstawie napisać „Raport sprawdzenia serwisowego pomp” na formularzu będącym załącznikiem nr 2 do niniejszej procedury. W raporcie należy przedstawić ocenę techniczną i funkcjonalną przydatności pompy do dalszej eksploatacji opatrzoną podpisem osoby odpowiedzialnej za zatwierdzenie dopuszczenia pomp do dalszej eksploatacji.

I Oględziny stanu fizycznego pompy

Należy przeprowadzić oględziny pompy pod kątem jakichkolwiek uszkodzeń mechanicznych. Pompa nie powinna posiadać znamion uszkodzeń mechanicznych takich jak:

- Złamanie lub pęknięcie gniazda tłoka strzykawki zamontowanego na popychaczu,

- Złamanie lub pęknięcie obudowy pompy,

- Złamanie lub pęknięcie opony przewodu zasilającego,

- Złamanie lub pęknięcie sprzęgła popychacza tłoka strzykawki,

- Wygięcie popychacza tłoka strzykawki

- Pęknięcie lub inne uszkodzenie klawiatury membranowej na panelu sterowania pompy,

- Zalanie urządzenia w szczególności wtyku zasilania sieciowego.

Po oględzinach pompa nie powinna wykazywać jakichkolwiek uszkodzeń mechanicznych.

A. Sprawdzenie poprawności zasilania pompy

Podłącz zasilacz sieciowy do gniazda 220V, a wtyk lemo do gniazda znajdującego się z boku pompy.

Zapalenie się zielonej diody AC oznacza prawidłowe zasilanie sieciowe.

B. Autotest

Włącz pompę włącznikiem sieciowym. Powinna się zaświecić zielona dioda SIEĆ i pompa przejdzie w tryb autotestowania, wyświetlając na wyświetlaczu odpowiednie komunikaty:

1 – pompa infuzyjna –J.S.–

2 – 1020 KWAPISZ

Pojawia się krótki sygnał dźwiękowy i zapalają się wszystkie diody sygnalizacyjne:

3 – TEST WEWNĘTRZNY

Następuje długi sygnał dźwiękowy i zapalają się wszystkie diody sygnalizacyjne na około 2 sekundy:

4 – Pompa gotowa do pracy

5 – Wybierz: Q, V, t

Pojawienie się na wyświetlaczu tekstu wybierz Q,V,t oznacza prawidłowy autotest.

C. Sprawdzenie poprawności programowania

Wciśnij klawisz Q oraz różne klawisze numeryczne, po to aby sprawdzić czy są one sprawne (wprowadzone kolejno nastawy wydajności kasujemy klawiszem C). Jeśli wszystkie klawisze numeryczne są sprawne, ustawiamy wydajność na wartość 20 i zatwierdzamy przyciskiem ENTER. Pojawia się napis PODAJ OBJĘTOŚĆ BOLUSA, wprowadzamy wartość od 
0,1 ÷0,9 i zatwierdzamy przyciskiem ENTER. Czas karencji bolusa ustawiamy na 0 i wciskamy ENTER a następnie START. POMPA STARTUJE – świeci się dioda START miga dioda żółta BOLUS. Wciskamy klawisz BOLUS, pompa powinna podać zaprogramowaną objętość bolusa, po czym wrócić do normalnej pracy. Wcisnąć klawisz	,aby zobaczyć zaprogramowane wartości nastaw. Wcisnąć klawisz STOP, aby zatrzymać pompę ( i jednocześnie sprawdzić działanie klawisza STOP), po wciśnięciu klawisza START pompa wznawia pracę z poprzednimi nastawami.

Wszystkie wskaźniki i klawisze klawiatury powinny działać poprawnie, zgodnie z instrukcją obsługi.

D. Sprawdzenie poprawności działania stanów alarmowych

STRZYKAWKA NIE JEST ZABLOKOWANA

Zainstaluj zestaw infuzyjny (strzykawka wraz z zestawem dostarczania). Uruchom tłoczenie, następnie unieś dźwignię sprzęgła popychacza na 80÷900 do góry.

Podczas tej operacji powinien włączyć się alarm STRZYKAWKA NIE JEST ZABLOKOWANA i jednocześnie słychać ciągły sygnał dźwiękowy.

PUSTA STRZYKAWKA

Z napełnionego zestawu infuzyjnego (strzykawka wraz z zestawem dostarczania) za pomocą sprzęgła na popychaczu tłoka strzykawki przesuwając go w stronę tłoka, należy usunąć ze strzykawki płyn pozostawiając około 1,5 do 2 ml. Uruchomić tłoczenie i sprawdzić włączenie się alarmu PUSTA STRZYKAWKA.

Podczas powyższej operacji powinien pojawić się na wyświetlaczu napis PUSTA STRZYKAWKA i jednocześnie przerywany sygnał akustyczny.

ROZŁADOWANY AKUMULATOR

Należy naładować akumulator. Czas pełnego ładowania akumulatora wynosi 10 godzin. Akumulator jest ładowany w cyklu automatycznym. Świeci się wskaźnik zasilania sieciowego. Po naładowaniu należy odłączyć zasilacz. Aby sprawdzić pracę pompy na zasilaniu akumulatorowym należy zamontować strzykawkę 20 ml BD, ustawić tłok strzykawki na 20 ml (wg skali strzykawki) następnie należy zaprogramować wydatek infuzji na 0,8 ml/h, czas infuzji wyniesie około 25 godzin.

Jeżeli pompa w czasie 24 godzin nie zgłosi alarmu ROZŁADOWANY AKUMULATOR należy test odnotować jako prawidłowy.

E. Sprawdzenie poprawności parametrów pracy

D. 1) Szybkość tłoczenia i objętość przetoczona

Należy zainstalować napełnione zestawy infuzyjne, dopuszczone do stosowania przez producenta, wykaz znajduje się w danych technicznych instrukcji obsługi. Następnie zaprogramować wybraną szybkość tłoczenia. Oszacowanie poprawności działania pompy polega na odczycie wartości objętości przetoczonego płynu na skali strzykawki po upływie określonego czasu mierzonego stoperem. Następnie należy sprawdzić poprawność wskazań wartości wydozowanego płynu, jest ona pokazana na wyświetlaczu.

Proponujemy nastawić wydatek 10 ml/h. Po upływie 60 minut wartość wydozowanego płynu powinna wynosić od 9,5 ml do 10,5 ml, oznacza to, że wydajność mieści się w granicach +/-5%.

Wartość objętości przetoczonej w czasie 60 minut powinna być w granicach +/-5%

D.2) Dawka uderzeniowa BOLUS

W czasie programowania pompy (wg instrukcji obsługi) należy zaprogramować objętość bolusa w granicach 0,1 do 0,9 ml. Podczas pracy pompy (jak w pkt D1), należy uaktywnić funkcje BOLUS.

Na wyświetlaczu pojawi się numer kolejny wydozowanego BOLUSA np. B1/1. Wartość wydozowanej objętości wzrasta o objętość przetoczoną w czasie funkcji BOLUS.

5. Dopuszczenie pomp do eksploatacji.

Dopuszczenie pomp do eksploatacji może nastąpić tylko wtedy, gdy spełni wszystkie wymagania zawarte w pkt. 4.1 niniejszej procedury. Dopuszczenie odbywa się na podstawie wniosków z raportu ze sprawdzenia przygotowanego na podstawie „Arkusz sprawdzający” przez osobę uprawniona w zakładzie służby zdrowia. Maksymalny czas dopuszczenia wynosi 12 miesięcy.

Wszelkie odstępstwa od niniejszej procedury nie są dozwolone przez producenta i mogą być zrealizowane tylko na wyłączną odpowiedzialność podmiotu sprawdzającego.

6. Dokumenty związane

- załącznik nr 1 – „Arkusz sprawdzający”

- załącznik nr 2 – „Raport ze sprawdzenia serwisowego pompy”

Zał. nr 1

„Arkusz sprawdzający” nr ..............

| Nazwa komórki/jednostki sprawdzającej |  | Data wprowadzenia do eksploatacji |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa urządzenia | ........................................................... | Typ/model |  |
| Nr fabryczny / rok produkcji | ............................................................ | Data sprawdzenia |  |
| Nr ewidencyjny* | ............................................................ | Sprawdził/podpisał |  |

| Oględziny stanu fizycznego |  | Tak | Nie |
| --- | --- | --- | --- |
| - Brak złamania lub pęknięcia gniazda tłoka strzykawki zamontowanego na popychaczu |  |  |  |
| Uwagi: |  |  |  |
| - Brak złamania lub pęknięcia obudowy pompy |  |  |  |
| Uwagi: |  |  |  |
| - Brak złamania lub pęknięcia opony przewodu zasilacza |  |  |  |
| Uwagi: |  |  |  |
| - Brak złamania lub pęknięcia sprzęgła popychacza tłoka strzykawki |  |  |  |
| Uwagi: |  |  |  |
| - Brak wygięcia popychacza tłoka strzykawki |  |  |  |
| Uwagi: |  |  |  |
| - Brak pęknięcia lub innego uszkodzenia klawiatury membranowej na panelu sterowania pompy |  |  |  |
| Uwagi: |  |  |  |
| - Brak zalania urządzenia w szczególności wtyku zasilania sieciowego |  |  |  |
| Uwagi: |  |  |  |

| Sprawdzenie poprawności zasilania pompy |  | Tak | Nie |
| --- | --- | --- | --- |
| - Wskaźnik – poprawność działania |  |  |  |
| Uwagi: |  |  |  |

| Sprawdzenie poprawności programowania wydajności pompy |  | Tak | Nie |
| --- | --- | --- | --- |
| - Wskaźnik programowania – poprawność działania |  |  |  |
| Uwagi: |  |  |  |
| - Przyciski klawiatury – poprawność działania |  |  |  |
| Uwagi: |  |  |  |

| Sprawdzenie poprawności działania stanów alarmowych |  | Tak | Nie |
| --- | --- | --- | --- |
| STRZYKAWKA NIE JEST ZABLOKOWANA |  |  |  |
| Uwagi: |  |  |  |
| PUSTA STZRYKAWKA |  |  |  |
| Uwagi: |  |  |  |
| ROZŁADOWANY AKUMULATOR |  |  |  |
| Uwagi: |  |  |  |

| Sprawdzenie poprawności parametrów pracy |  |  | Tak | Nie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Szybkość tłoczenia i objętość przetoczona |  |  |  |  |
| Uwagi: |  |  |  |  |
| Dawka uderzeniowa „BOLUS” |  |  |  |  |
| Uwagi: |  |  |  |  |

| Inne |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Uwagi: |  |  |  |

Zał. nr 2

Raport ze sprawdzenia serwisowego pompy nr .....................

Nazwa komórki/ jednostki sprawdzającej: .................................................................................

....................................................................................................................................................

(dokładny adres jednostki)

Data wystawienia:..............................................................................

Nazwa urządzenia: ...........................................................................

Typ/model: ........................................................................................

Nr fabryczny: ...................................................................................

Nr ewidencyjny: ...............................................................................

Na podstawie załącznika Nr 1 („Arkusz sprawdzający”) dołączonego do niniejszego „Raportu” stwierdza się, że urządzenie po przeprowadzeniu sprawdzenia zgodnie z procedurą serwisową, dopuszcza się /nie dopuszcza się *

do eksploatacji do dnia .............................................

Sprawdzenie wykonał: ......................................................	......................................

(imię i nazwisko)	  	(podpis)

Zatwierdził: .......................................................................	.......................................

(imię i nazwisko) 	  (podpis)

Kopie raportu ze sprawdzenia serwisowego pompy wraz z „Arkuszem sprawdzającym” należy przesłać faksem/mailem lub listownie* do siedziby serwisu producenta na adres:

Kwapisz Pompy Infuzyjne Sp. z o.o.

Ul. Jana Kazimierza 35/37

01-248 Warszawa

Tel. i fax. 0-22 837-87-60, 836-90-24

fax. 0-22 433-51-18

Andrzej Dłuski - Kierownik serwisu 837-00-20 w. 240

e-mail: kwapisz@kwapisz.pl

* niepotrzebne skreślić