Notatka bezpieczeństwa dotycząca wyrobu medycznego (FSN BCT5)

Jednorazowy zestaw drenów CaridianBCT Trima Accel®

(Zgięty przewód powrotny w rozgałęźniku)

Do osób zainteresowanych

| Nr referencyjny | FSN BCT5 |
| --- | --- |
| Nr katalogowy CaridianBCT | patrz Załącznik A |
| Numery partii | Wszystkie numery partii z datą produkcji wcześniejszą niż styczeń 2012 (patrz Załącznik A) |
| Przeznaczenie | Pobieranie płytek krwi, osocza i/lub krwinek czerwonych za pomocą Automatycznego Systemu do Pobierania Krwi Trima Accel® |
| Rodzaj czynności | Oględziny zestawów drenów Trima Accel |

luty 2012

SZCZEGÓŁY NT. WYROBÓW Z MOŻLIWOŚCIĄ WYSTĄPIENIA USTERKI

Wyrobami, w których stwierdzono obecność usterki są zestawy drenów jednorazowego użytku Trima Accel® firmy CaridianBCT służące do pobierania płytek krwi, osocza i krwinek czerwonych stosowane w Automatycznym Systemie do Pobierania Krwi Trima Accel®. Notatka dotyczy wszystkich numerów partii z datą produkcji wcześniejszą niż styczeń 2012r.

OPIS PROBLEMU

Firma CaridianBCT stwierdziła obecność wady, która pojawiła się na etapie produkcji zestawów drenów Trima Accel. Podczas automatycznego montażu rozgałęźnika obejmującego przewód z antykoagulantem, przewód pobierający i przewód zwrotny dochodziło w niektórych przypadkach do wprowadzenia przewodu zwrotnego do rozgałęźnika w taki sposób, że ulegał wygięciu w jego wnętrzu. Problem ten nie wystąpił we wszystkich zestawach. Można również spodziewać się, że częstotliwość wystąpienia takiego zjawiska jest bardzo niska i dotyczy 1 zestawu na 1667. Usterka ta nie była zgłaszana do firmy CaridianBCT przez użytkowników systemu Trima Accel.

Obecność usterki polegającej na zgięciu przewodu linii powrotnej wewnątrz rozgałęźnika obejmującego przewód z antykoagulantem, przewód pobierający i przewód zwrotny jest dobrze widoczna i łatwo zauważalna, i wygląda w sposób podobny do przedstawionego na poniższym zdjęciu.

| Prawidłowy rozgałęźnik |  | Wadliwy rozgałęźnik |
| --- | --- | --- |

Miejsce występowania usterki

Ze względu na fakt, iż usterka ta może prowadzić do hemolizy, użytkownicy systemu Trima  Accel powinni być świadomi możliwości występowania takiego potencjalnego, chociaż mało prawdopodobnego zagrożenia. W odniesieniu do powyższej usterki firma CaridianBCT przeprowadziła Analizę Zagrożeń dla Zdrowia. Zapobieganie i wykrywanie ryzyka hemolizy powstałego w wyniku powyższej usterki jest różne dla zestawu drenów systemu Trima Accel stosowanych do pobierania płytek krwi i zestawu drenów systemu Trima Accel do krwinek czerwonych/osocza. Zestaw drenów systemu Trima Accel do płytek krwi wykrywa hemolizę za pomocą detektora krwinek czerwonych, generując alarm "RCB detected" ("Wykryto krwinki czerwone"). W przypadku, gdy za pomocą zestawu do krwinek czerwonych pobierane jest osocze ryzyko to maleje z uwagi na niższe prędkości przepływu i krótszy czas procedury. Ryzyko dla dawcy podczas pobierania krwinek czerwonych za pomocą zestawu drenów do krwinek czerwonych/osocza jest bliskie zeru.

Ewentualną hemolizę będącą wynikiem występowania powyższego problemu można łatwo zaobserwować wskutek oddzielenia osocza w przewodach jeszcze przed powstaniem zagrożenia zdrowia dla dawcy. Jednakże obecne metody zmniejszają jedynie ryzyko powstania zagrożenia dla dawcy, nie eliminując go całkowicie. Dlatego kontrola wzrokowa wszystkich zestawów przewodów systemu Trima Accel przed ich użyciem przez operatora centrum krwiodawstwa oraz odrzucenie w jej wyniku zestawów wadliwych zmniejsza ryzyko hemolizy.

DZIAŁANIA, JAKIE POWINIEN PODJĄĆ UŻYTKOWNIK

- Przed załadowaniem skontrolować wzrokowo przewody linii powrotnej (niebieski pasek) pod kątem ewentualnego zagięcia w rozgałęźniku (w pobliżu igły).

- Nie wykorzystywać zestawów zawierających rozgałęźnik, w stosunku do którego istnieje podejrzenie wadliwości.

- Skontaktować się Medservice Sp. z o.o., 40-241 Katowice, ul. Hutnicza 14 pod numerem telefonu (32) 777-88-00, będącym autoryzowanym dystrybutorem firmy CaridianBCT na terenie Polski,
 w celu dokonania zwrotu wyrobu.

Dalsze stosowanie systemu Trima Accel powinno odbywać się zgodnie z Instrukcją Obsługi. Należy przy tym często kontrolować dawcę, dla zapewnienia jego wygody i bezpieczeństwa oraz odpowiedniej ilości i jakości żądanego produktu(-ów). Ewentualna hemoliza będzie wyraźnie widoczna w oddzielonym osoczu w przewodach jeszcze przed powstaniem zagrożenia zdrowia dla dawcy. Należy reagować na sygnały ostrzegawcze i alarmy systemu zgodnie z instrukcjami obsługi w czasie rzeczywistym podawanymi przez system.

Z uwagi na niewielką częstość występowania ww. potencjalnej usterki oraz łatwą identyfikację wadliwych zestawów CardianBCT zaleca dalsze stosowanie posiadanych zestawów drenów podanych w Załączniku A.

POZOSTAŁE DZIAŁANIA

- Wypełnić załączone potwierdzenie i przesłać je faksem lub pocztą elektroniczną do firmy CaridianBCT. WAŻNE: Państwa zwrot wspomnianego potwierdzenia ma zasadnicze znaczenie, ponieważ pozwala nam na potwierdzenie otrzymania przez Państwa niniejszej informacji.

- Rozprowadzić niniejsze zawiadomienie wśród wszystkich użytkowników systemu Trima Accel w ramach własnej organizacji.

- Przekazać niniejsze zawiadomienie do wszystkich osób trzecich, które posiadają przedmiotowe zestawy.

Zespół techniczny CaridianBCT przeprowadził analizę przyczyn przedmiotowego problemu i wdrożył działania naprawcze w stosunku do zestawów drenów produkowanych od połowy grudnia 2011r. Według szacunków CaridianBCT częstość występowania usterki wynosi mniej niż 0,06% czyli 1 na 1667 przypadków w ramach partii zestawów drenów wyprodukowanych przed podjęciem działań naprawczych.

Od stycznia roku 2012 dostępne są tylko nowe zestawy Trima Accel.

INFORMACJE NA TEMAT POWIADOMIENIA

Właściwy organ w Państwa kraju został powiadomiony o niniejszej notatce bezpieczeństwa dotyczącej wyrobu medycznego.

Firma CaridianBCT ceni współpracę z Państwem i poczytuje sobie za zaszczyt fakt powierzenia jej pieczy nad bezpieczeństwem Państwa pacjentów. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z lokalnym Biurem Obsługi Klienta CaridianBCT.

Niżej podpisany potwierdza przekazanie niniejszego zawiadomienia odpowiedniemu organowi nadzorującemu.

Z poważaniem

Pascale van Hoydonck

Starszy Specjalista ds. Nadzoru, EMEA

Załącznik A: Numery katalogowe zestawów drenów systemu Trima Accel, zagrożonych ryzykiem wystąpienia wady. Prosimy o skontrolowanie wszystkich numerów partii wyprodukowanych przed styczniem 2012r.

| Nr katalogowy | Nazwa zestawu drenów |
| --- | --- |
| Zestawy do pobierania płytek krwi i osocza LUB płytek krwi, osocza i krwinek czerwonych: |  |
| 80300 | Trima Accel® LRS® Platelet, Plasma Set |
| 80301 | Trima Accel® LRS® Platelet, Plasma Set |
| 80330 | Trima Accel® LRS® Platelet, Plasma Set |
| 777800400 | Trima Accel® LRS® Platelet, Plasma, RBC Set |
| 80400 | Trima Accel® LRS® Platelet, Plasma, RBC Set |
| 80410 | Trima Accel® LRS® Platelet, Plasma, RBC + Auto P.A.S. Set |
| 80411 | Trima Accel® LRS® Platelet, Plasma, RBC + Auto P.A.S. Set |
| 80420 | Trima Accel® Enhanced Platelet, Plasma RBC + Auto P.A.S. Set |
| 80440 | Trima Accel® Enhanced Platelet, Plasma, RBC Set |
| 80449 | Trima Accel® Enhanced Platelet, Plasma, RBC Set |
| 80340 | Trima Accel® Enhanced Platelet, MultiPlasma, RBC Set |
| 80349 | Trima Accel® Enhanced Platelet, MultiPlasma, RBC Set |
| 777800450 | Trima Accel® LRS® Platelet, Plasma, RBC + TLR Filter Set |
| 80450 | Trima Accel® LRS® Platelet, Plasma, RBC + TLR Filter Set |
| 80460 | Trima Accel® PPC, Plasma, RBC + TLR Filter Set |
| 80480 | Trima Accel® LRS® Platelet, Plasma, RBC + TLR Filter + Auto P.A.S. Set |
| 80484 | Trima Accel® Platelet + Plt Filter + Auto P.A.S. , Plasma, RBC + TLR Filter Set |
| 80490 | Trima Accel® Enhanced PPC, Plasma, RBC Set |
| 80491 | Trima Accel® Enhanced PPC, Plasma, RBC Set |
| 80350 | Trima Accel® Platelet, Plasma, Auto RBC Set |
| 80360 | Trima Accel® Platelet + Sampler, Plasma, Auto RBC Set |
| 80370 | Trima Accel® Platelet + Sampler, Auto P.A.S., MultiPlasma, RBC Set |
| 80470 | Trima Accel® Platelet + Auto P.A.S., Plasma, Auto RBC Set |
| Zestawy do pobierania czerwonych krwinek, czerwonych krwinek i osocza LUB samego osocza: |  |
| 777800500 | Trima Accel® RBC, Plasma Set |
| 80500 | Trima Accel® RBC, Plasma Set |
| 777800550 | Trima Accel® RBC + TLR Filter, Plasma Set |
| 80550 | Trima Accel® RBC + TLR Filter, Plasma Set |
| 80700 | Trima Accel® MultiPlasma Set |
| 80520 | Trima Accel® Auto RBC, Plasma Set |

* Uwaga: Nie wszystkie zestawy drenów dostępne są w sprzedaży we wszystkich krajach.

Potwierdzenie odbioru

Prosimy o wypełnienie niniejszego formularza i przesłanie go faksem na numer (32) 777-88-01 lub przesłanie poniższych informacji pocztą elektroniczną na adres Hubert.Sylwester@meds.p

Odpowiedź na notatkę bezpieczeństwa dotyczącą wyrobu medycznego CaridianBCT (FSN BCT5)

Luty 2012r.

Jednorazowy zestaw drenów Trima Accel® - Zgięty przewód powrotny w rozgałęźniku

Obiekt

Adres

Imię i nazwisko

Stanowisko

Nr telefonu

E-mail

 Potwierdzam odbiór niniejszej notatki bezpieczeństwa dotyczącej wyrobu medycznego i nie mam pytań.

 Mam dodatkowe pytania. Proszę, aby przedstawiciel CaridianBCT skontaktował się ze mną. Proszę o podanie danych kontaktowych.